Институт цитологии РАН

Инструкция  № 18

по охране труда при работе на лазерных сканирующих конфокальных  микроскопах

# Вводная часть

Лазерный сканирующий конфокальный микроскоп (далее – прибор) является оптико-электронным устройством для исследования биологических объектов методами световой микроскопии. Он состоит из следующих основных узлов:

- Световой микроскоп со сканирующей насадкой.

- Компьютер.

- Блок лазеров.

Основными неблагоприятными факторами воздействия на человека являются высокоинтенсивное световое излучение и работа с компьютером. Фирмами-изготовителями предприняты меры, исключающие попадание прямого излучения в глаза. Приборы снабжены различными защитными устройствами и блокировками. Неукоснительно соблюдать инструкцию по эксплуатации и руководство оператора.

Во избежание попадания лазерного излучения в глаза запрещается снимать крышки приборов, отвинчивать световоды, отключать блокировки, устанавливать на предметный столик объекты, не предназначенные для исследований на лазерных сканирующих конфокальных микроскопах.

К работе на приборе допускаются сотрудники, ознакомившиеся с настоящей инструкцией и правилами работы на конфокальных микроскопах,  под наблюдением лиц, ответственных за их эксплуатацию.

Не допускаются к работе лица моложе 18 лет, беременные и кормящие женщины и лица, не прошедшие предварительный медицинский осмотр.

Общая продолжительность работы на приборе с перерывом на отдых 15 мин – не более 4-х часов.

Действия до начала работы

- Осмотреть прибор и проверить подключение сетевых кабелей, световодов, наличие защитных кожухов и крышек.

- Проверить наличие инструкции по эксплуатации и руководства оператора.

- Для уменьшения нагрузки на зрение освещение помещения полностью не выключать, при необходимости использовать источники местного освещения.

Действия во время работы

- Включение  и настройка прибора производится лицами, ответственными за его эксплуатацию согласно инструкции. Пользователям запрещается производить самостоятельное включение и выключение прибора (за исключением аварийных ситуаций, см. ниже)

- При работе также необходимо пользоваться руководством оператора.

- Во избежание попадания отраженного лазерного луча в глаза смена объективов, фильтров, установка препаратов на предметный столик допускаются только при выключенном сканировании.

- Не смотреть в окуляры и на предметный столик микроскопа при включенном сканировании.

Действия в аварийных ситуациях

- При возникновении подозрительных звуков (треск, хлопок) или дыма немедленно выключить прибор, проветрить помещение, сообщить об этом ответственному за эксплуатацию.

- При внезапном отключении электроэнергии выключить общий выключатель прибора. Источник бесперебойного питания (ИБП) обеспечивает работу компьютера и охлаждение лазера в течение нескольких минут. За это время необходимо сохранить данные и закрыть программу. ИБП отключать не ранее, чем через 5 мин. Сообщить об отключении прибора ответственному за эксплуатацию.

## Действия после работы

- Сообщить об окончании работы, а также обо всех замеченных сбоях и неисправностях ответственному за эксплуатацию прибора.

- Записать время работы и свою фамилию в журнал учета.

- При ухудшении зрения или общего самочувствия после работы на приборе

незамедлительно обратиться к врачу.